JC-02-2002

电热鼓风干燥箱操作规程

1、该箱安放在室内干燥及水平处。

2、应在供电线路中安装闸刀开关一只，供此箱专用，并使箱体良好接地。

3、通电前先检查绝缘电阻须≥0.5MΩ，并检查线路有无短路、断路现象。

4、合上闸刀开关，接通电源后，将温控仪选择盘设定所需温度，使其刻度相对，开启恒温1和加热2开关，控温仪表绿灯亮，红灯灭，炉丝通电，此时箱内开始升温。同时可打开鼓风开关，使其工作。随意炉温上升，温度指示针能及时显示测量温度值。当达到设定值时，仪表红灯亮，绿灯灭，切断加热电源，温度逐渐下降，降至设定值时，控温仪表又转至绿灯亮，箱内升温，周而复始，可始箱内温度保持在设定附近。

5、初始加热时，由于热惯性，尽管炉丝已断电，但箱内温度还上升，故每次开机前最好把设定值设定在所需温度的80%左右，待几次开关动作后再把设定值定在所需值，既可避免开机的升温过冲现象（100℃之内冲击值一般不超过10℃）

6、红绿灯交替半小时，观察插入排气孔中温度计指示值是否与仪表指针或显示的温度值是否相符。此时干燥箱进入正常工作状态。

7、恒温时可关闭加热2开关，只留恒温1一组炉丝工作，以免功率过大影响恒温灵敏度。在此工作过程恒温箱由控温仪自动控温，不需人工管理。

8、观察工作室内试品，不需开启箱门，通过双重耐高温玻璃即可观察，箱门不宜常打开，以免影响恒温，且箱内达到高温时开启箱门可能会使玻璃急骤冷却而破裂。

JC-02-2002

9、干燥箱连续工作时应根据试品要求酌情关闭电机之间休，以便延长电机寿命。

10、试品恒温完毕，关闭开关，同时拉下闸刀开关。

使用注意事项

1、本箱为非防爆干燥箱，对带有挥发性物品切勿放入，以免发生爆炸。

2、本设备是用金属钢板做成，外喷锤纹漆，工作室喷高温银粉漆作防腐漆层，故切勿损坏漆层，以免引起设备腐浊。

3、试品托板（钢板网）的平均负荷为15公斤，放置试品时切勿使之过载，同时散热板上不能放置试品或其它东西妨碍空气对流。

4、不可任意卸下侧门，扰乱或改变线路，发生故障可打开侧门请电工按线路逐一检查。

5、连续工作不能超过12小时。

6、经常保持清洁。